三门峡市2022年水质自动站运维项目招标文件

# 第一章  招标项目采购需求及技术要求

## 一. 采购需求

（一）招标项目名称

三门峡市2022年水质自动站运维项目

（二）项目内容：

中标人负责三门峡市2个地表水自动监测站（站房、采水设施、仪器及设备等）的日常运行维护、质量控制与质量保证、数据审核、相关报告等；配合采购人开展水站固定资产管理并定期完成水站资产清点工作；接受采购人对运维和数据质量的监督，配合开展质量检查工作。负责站点的保养维修费、水费、电费、光纤费等相关费用的支付。将2个地表水自动监测站的站点视频传送至招标方指定平台。中标单位负责运维人员的人身安全，在运维开展过程中出现的安全问题由中标单位负责，甲方不予负责，无责任连带关系。

站点基本情况

| 序号 | 断面名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔尼 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温，共10项监测因子 |
| 2 | 吴庄 |  |

站点监测仪器基本情况

| 序号 | 断面名称 | 仪器设备品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔尼 | 五参数：理工环科WQMS2000-MS5 氨氮：理工环科WQMS2000-NHN 总磷：理工环科WQMS2000-TP 总氮：理工环科WQMS2000-TN 高锰酸盐指数：理工环科WQMS2000-CODmn 化学需氧量：朗石PhotoTek6000 质控仪：理工环科DAQM1000 自动留样器：理工环科WQMS2000-WMC |
| 2 | 吴庄 |  |

（三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。

## 二. 技术要求

（一）运维工作内容

按照河南省生态环境厅《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法(修订）》（豫环文〔2020〕73号）、国家和我省有关生态环境保护法规、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）要求，做好运维管理工作，具体要求如下：

1、投标人负责水站各系统的定期巡检、维护、后勤保障工作，包括水站管理、技术人员和车辆的调配，试剂的购置与更换，比对实验的保障等工作。做好防雷和供电设施等的年度检定工作，向采购人报送年度防雷报告；

2、投标人负责水站的所有设备故障的现场维修工作，向采购人报送故障排除情况报告；

3、投标人负责做好各水站站房及配套设施的安全防盗工作，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。每季度上报运行安全管理报告；对出现的事故应以书面报告形式上报采购人。

（二）运行维护管理目标

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准且适合于“采购人监管—投标人运维”模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高水站的运行质量，确保水质自动站能够按照采购人的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：

1、数据上传率达到90%以上（实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。）；

2、数据有效率达到90%以上（实际有效数据个数/应上传数据个数×100%）；

3、异常情况处理率100%。平均故障响应时间（∑故障排除时间 / 故障总次数）不超过4小时。（出现故障后，投标人需在规定时间以内到达现场进行故障排除）。

注：（1）不可抗力（如雷电、洪水、疫情、旱灾，火灾、断流等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。

（2）突发事件（如偷盗、光纤故障，停电等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。

（三）运行维护工作要求

对水站实施“日监控、周巡检、月自查”的日常运行维护与管理制度。保证前端水站与监控平台数据畅通。

运维工作一般要求如下：

1、根据仪器监测数据判断仪器运行情况；

2、根据电源电压、站房温度、湿度等参数分析站房内部情况；

3、发现水站数据持续异常情况，应及时赶赴现场进行处理并填写有关情况记录，必要时现场采集实时水样和留样并委托有资质实验室进行分析；

4、每天上午10:00前，登录水质监测系统平台，对水站前一天的自动监测数据进行初步审核；

5、投标人每年制定巡检计划上报采购人，每月上报月度巡检报告，年底上报年度运维报告；

6、监控必须保证前端水站与监控平台数据畅通。

（四）每日工作内容如下：

1、通过仪器监测数据判断仪器运行情况；

2、根据电源电压、站房温度、湿度等参数分析站房内部情况；

3、通过查看水站平台数据对水站仪器设备运行状态做出预判，确保水站运行正常。

（五）每周工作内容如下：

每周应巡检水站至少一次，主要工作包括：

采水系统、配水系统、通讯系统、控制系统、集成、配电、各分析仪器、站房周边环境及供电、防雷、消防设施的安全和卫生的维护及现场填写运维质控记录。

每周/月的工作详见下表

| 序号 | 维护内容 | 维护目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统 | 确保采水系统正常运行 | 1）每周1次维护工作：水泵应清洗过滤网。自吸泵应清洗采水头；潜水泵应清洗泵体、吊桶；检查采水浮船，清除四周杂物，检查警示标志的完整性。检查取水管路是否出现弯折现象，是否畅通；清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况不定期进行清洗； 2）每月1次：检查管路保温材料是否完好。检查采水设施的安全性、警示标志的完整性； 3）冬季前应主要检查采水单元的采水泵工作是否正常，采水泵电源线、浮船警示灯电源线和采水管路是否老化，埋设是否裸露，保温材料是否损坏，如有老化、裸露和损坏情况应及时修复。 |
| 2 | 进水与配水系统 | 确保系统管路清洁，系统设备运行正常 | 1）每周1次维护工作：及时检查气泵和清水增压泵工作情况；及时检查配水管路是否有滴漏现象并根据样品污染情况进行清洗；及时检查配水管路中所有球阀，清除阀内杂物，清洗阀体，确保阀体洁净；空气压缩机：每周检查气泵和清水增压泵工作状况，并对空气过滤器放水； 2）每月至少对五参数测量池、沉淀池、测量杯、过滤器芯等进行清洗2次。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 每2月1次运维工作： 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路；开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）；必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 每2月1次运维工作： 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路；必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 清洗液位计 | 确保液位计工作正常 | 每周1次运维工作： 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物；原样装回液位计；必要的情况更换新液位计。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 确保液位观察管清洗透明 | 每周1次运维工作： 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净；拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 压力表测试 | 确保清洗后压力表读数正常 | 每2月1次运维工作： 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙；压缩空气吹脱表头内残留脏污；调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏；原样装回压力表，注意气密性；必要情况更换压力表。 |
| 8 | 取水系统综合测试 | 确保系统取水正 常 | 每周1次运维工作： 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置；检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好；检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 9 | 工控机检查 | 至少2月1次，确保工控机运行正常 | 1）每2月1次运维工作： 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常；插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上；断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清；除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固；检查硬盘SATA连接线是否松动；定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动； 2）更换、维修工控机重装后需重新检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
| 10 | 通讯检查 | 确保控制和数据上传通道畅通 | 每周1次运维工作： 确保工控机各个串口和可编辑逻辑控制器、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固；通过现场监控软件测试工控与可编辑逻辑控制器及各个仪器之间是否连接正确；VPN网络设备检查，保证通讯畅通；视频监控设备检查，监控视角位置。 |
| 11 | 可编辑逻辑控制器检查 |  | 每周1次运维工作： 检查可编辑逻辑控制器状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警；确保取水过程中可编辑逻辑控制器上各个点输入输出状态正确；测量并确保可编辑逻辑控制器时钟电池电压正常；必要的情况更换电池；确保可编辑逻辑控制器串口模块连接牢固。 |
| 12 | 面板开关检查 | 确保各开关功能正常 | 每周1次运维工作： 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 13 | 配电板清扫 |  | 每周1次运维工作： 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 14 | 配电板状态检查 |  | 每周1次运维工作： 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 15 | 接地检查 |  | 每周1次运维工作： 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 16 | 温湿度仪检查 |  | 每周1次运维工作： 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 17 | 稳压电源清扫 |  | 每周1次运维工作： 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘；检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换；上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 18 | UPS检查清扫 |  | 每周1次运维工作： 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘；检查确保UPS充放电正常。 |
| 19 | UPS电池箱清扫 |  | 每周1次运维工作： 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 20 | 机柜台面清扫及检查 |  | 每周1次运维工作： 检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否完好。 |
| 21 | 实验区清扫 | 确保室内整齐清洁 | 每周1次维护工作： 保持实验区台面清洁；保持仪器设备摆放整齐；按要求存储试剂；按要求处置废液。 |
| 22 | 水质超标自动采样器 | 确保仪器稳定运行 | 每周一次运维工作： 每周查看仪器状态参数，观察超标自动采样浓度及采样量是否与设定相符；清洗采样瓶，保持采样瓶洁净。 |
| 23 | 高锰酸盐指数分析仪 | 确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）每周1次运维工作： 每周根据水质情况对测量杯、进样管路进行清洁维护； 2）定期（每月）对仪器进行量程校正，并做好记录； 3）定期更换耗材。 |
| 24 | 氨氮分析仪 |  | 1）每周1次运维工作： 查看仪器校正结果和记录，保养电极、检查电极槽、清洗电极膜；检查管路，检查标液、清洗液和反应液液位、试剂是否变质，及时更换或填充试剂； 2）定期更换耗材。 |
| 25 | 总磷、总氮分析仪 |  | 1）每周1次维护工作：根据水质情况对测量杯、进样管路和八通阀进行清洁维护；按照要求定期更换钼酸、过硫酸钾试剂和混合标液，观察氢氧化钠、盐酸、硫酸、超纯水等剩余量并注意更换；量程校正时注意校正曲线“零点”数据，如明显偏高应查找试剂和清洗水纯度等；每次巡检时注意仪器面板应显示为在线遥控状态。 2）每2周更换1次抗坏血酸（发现变色需随时更换）； 3）定期更换耗材； 4）定期（每月）对仪器进行量程校正，并做好记录。 |
| 26 | COD | 确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）每周1次维护工作： 查看仪器校正结果和记录；检查管路，检查标液、清洗液和反应液液位、试剂是否变质，及时更换或填充试剂； 2）定期更换耗材。 |
| 27 | 水质五参数 | 确保监测仪器运行稳定，比对数据合格 | 1）每周1次维护工作： 清洗五参数电极，视水质情况而定，每周至少1次； - 每月1次： 校正pH和溶解氧电极；用化学法清洗电导率和浊度探头。停机后复机，应重新校准； 3）定期更换耗材。 |
| 28 | 自动留样器 | 确保监测运行稳定 | 每周1次维护工作: 查看仪器状态参数，观察超标自动采样浓度及采样量是否与设定相符，清洗采样瓶，保持采样瓶洁净。 |
| 29 | 质控设备 | 确保监测仪器整洁，运行稳定 | 每周1次维护工作 定期更换试剂、耗材，校准和维护仪器。 |
| 30 | 站房 | 确保水站站房安全及卫生 | 每周1次维护工作： 巡查站房周边环境及供电、采配水、防雷、消防设施，确认水站电路系统、通讯线路是否正常，排除安全隐患；检查门禁系统、视频系统是否工作正常；打扫站房卫质控生，物品摆放整齐。 |
| 31 | 运维记录 | 保证记录填写真实、及时、完整 | 每周1次维护工作： 按要求及时现场填写水站运维、质控等相关记录、表格。 |

（六）备品备件与耗材要求

投标人须在中标后1个月内提供包括常规监测因子的备机，备机品牌型号也必须通过中国环境监测总站的在线自动监测仪适用性检测，备机数量1套提供，备机监测因子应至少包含五参数（水温、pH、溶解氧、浊度、电导率）、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量。

合同签订后1个月内，中标人须备齐充足的备品备件，备齐1年的耗材。备品备件、耗材等须存放于水站所属省辖市境内办事处内或采购人指定的相应地点，随用随补充，以确保运维质量。

签订合同后2个月内，中标人需在三门峡境内成立办事处，采购人将对中标人提供的备机及耗材等相关材料进行现场核查，若核查不满足合同要求的，采购人视情况致函处罚。签订合同2个月内未提供备机和耗材，采购人解除运维合同。

（七）停机维护规定如下：

1、短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准；

2、长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。停机后应将停机申请上报采购人；

3、停机期间，中标人委托有资质的环境监测机构开展全程序的手工采样，对化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温进行实验室分析，每周2次，两次采样间隔不小于24小时；分析数据按要求上报采购人。停机期间，每周进行停机维护；

4、水站因故停机，具备运行条件后，运维机构应及时启动水站系统运行，并保证仪器校准、测试正常，数据上传正常。

（八） 数据管理

水质自动站运行指标要求：

1、水站各分析仪器数据传输率不低于90%，数据有效率不低于90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）；

2、保证在运营维护管理期内，数据误差符合检测项目性能指标要求；

3、每天上午10:00前，登录数据监测平台，对水站前一天的自动监测数据进行初步审核。发现异常数据时，对数据进行标记，查明原因，并做好相关记录；

4、当确认水站仪器正常运行，而监测数据异常，且超出历史正常水平时( 上年度均值)，须2小时内报采购人，同时继续保证系统仪器正常运行，并采集水样对化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温进行人工比对，监测数据准确，传输畅通，比对结果及时上报采购人。

（九） 故障排除

1、投标人发现水站系统故障时应及时排除，及时上报采购人，同时委托有资质的环境监测机构做好手工采样、实验室分析等应急补救措施并填写有关情况记录；

2、投标人故障响应时间不超过4小时，一般故障排除时间不超过24小时，重大故障排除时间不超过48小时。如故障排除时间超过48小时，需提供备机或其他有效方式保证不间断的获取水站数据。超过48小时的故障，以手工采样实验室分析提供数据，并在72小时内使用备机；实验室分析因子应包括所有常规监测因子（化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）。

（十）运维记录表格

认真、及时做好各类记录，每季度以书面形式上报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

1、水站日远程巡视结果记录表；

2、日巡视异常数据记录表；

3、水站巡检记录表；

4、水站试剂更换记录表；

5、水站备品备件更换记录表；

6、故障处理情况表；

7、水站质控样核查结果记录表；

8、月度地表水水质自动监测数据统计表。

（十一）人员及车辆要求

1、运维人员及车辆要求

人员和交通工具的总体配置要求：至少配置2名运维人员，1名数据审核人员及1辆运维车。

2、人员素质及能力：现场维护人员需具备大专及以上学历，必须持有河南省生态环境部门或中国环境监测总站颁发的运维资格证，有1年及以上水质自动监测站运维经验，能及时发现和排除仪器故障。

3、以上人员更换时应提前1个月向采购人报告并备案。

（十二）运维安全要求

1、投标人对水站站房及配套设施安全负责。负责站房仪器设备及配套设施的安全，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全；

2、投标人根据安全用电相关规定，对于水站供电，需委托具有专业资质资格证并在有效期内的电工，作为专业操作人员定期维护；

3、电源防雷，应联系专业单位进行年度检测，保证站房电源配电箱（柜）中防雷空气开关正常及电源接地线接地良好；

4、消防安全工作

水站应配备定温自动灭火器或手提式干粉灭火器，按照规定经常检查，确保保险装置没有损坏或遗失，压力表指针指在绿色区域内。并且每年定期委托有资质的专业检验检测部门对水站进行消防防火检查，并将检查结果上报采购人；

5、负责对站房防水、采水设施维护及其他配套设施的维修及更换。

（十三）站房防雷工作

每年联系有资质的检测部门对站房进行一次防雷检测，检查避雷带是否脱落，接地电阻是否合格等并出具防雷检测合格报告。对防雷设施不完善的，及时进行整改，整改后再次联系有资质的检测部门进行检测并出具防雷检测合格报告。

1、对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求，及时整改到位，保证接地良好；

2、做好确保VPN数据传输设备、门禁系统、视频监控设施和光纤通讯线路等防雷安全防护工作。

（十四）汛期采水系统安全工作

每年汛期，投标人应加强日常维护，做好系统的汛前准备、汛后恢复工作。做好水站的日常维护保养，根据防汛信息采取措施，在汛期前做好准备工作。跟踪（及时）了解河水的变化情况，并制定异常情况处理预案。汛期前可根据情况将浮船等采水系统移至安全地方。防汛期间需要暂停水站运行的，须及时书面上报采购人后再实施。汛后及时恢复水站的正常运行。

（十五）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

三、运维质量管理与控制要求

（一）运维管理方针与目标

运行稳定、反应及时、数据准确、管理规范。

（二）水站运行质量管理

投标人定期对本公司开展地表水自动监测人员进行技术培训和技术指导，投标人质量管理人员负责履行水站日常运行的质量管理和技术要求，确保水站质量保证和控制措施落实到位，水站数据质量准确可靠；采购人对水站质量管理工作进行监督。

投标人负责开展运维合同内规定的其它质量控制要求。

1、每日上、下午登录平台，对水站数据上传网络平台情况进行监视，确保水站运行正常；通过视频监控系统，观察水站室内、外实时状况或选择观看历史视频数据，判断是否有异常情况，并填写《水站运维值班日志》；

2、每周对水站至少进行一次现场巡检，对水站系统仪器设备进行现场质量控制，按照要求认真填报水站相关情况；

3、非巡检时间，水站系统若有异常情况发生应及时远程或到现场解决；

4、投标人应严格按照采购人的要求，落实水站质量管理措施。委托有资质的环境监测机构使用国家标准分析方法进行比对、标样核查监测等工作；

5、每月单周对化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温的国家标准分析方法与自动监测的比对实验，自动监测数据与实验室同步分析实际水样测试数据进行比对，比对实验结果相对误差按照河南省水质自动监测数据有效性判定原则执行：

（1）当自动监测数据和实验室监测数据同时在Ⅲ类（即COD≤20mg/L,氨氮≤1.0mg/L，总磷≤0.2mg/L）以内时，不考虑允许相对误差，认为自动监测数据有效。

（2）当水质为Ⅳ类（20mg/L<COD≤30mg/L，1.0mg/L<氨氮≤1.5mg/L，0.2mg/L<总磷≤0.3mg/L）时，允许相对误差为50%。

（3）当水质为Ⅴ类（即30mg/L<COD≤40mg/L，1.5mg/L<氨氮≤2mg/L，0.3mg/L<总磷≤0.4mg/L）时，允许相对误差为30%。

（4）当水质为劣Ⅴ类（即COD＞40mg/L,氨氮＞2mg/L，总磷＞0.4mg/L）时，允许相对误差为20%。

6、每月双周对氨氮、COD、总磷、总氮和高锰酸盐指数pH、电导率、水温进行两次标准溶液核查，相对误差≤±10%；

7、投标人每个月对自动站监测仪器至少进行1次化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷分析仪器零点和量程校正；

8、在线监测仪器每年进行一次检定或校准（含多点校准），每半年进行一次期间核查；

9、投标人应定期维护仪器设备，在仪器发生故障时，能及时发现和维修，修复后及时对仪器进行重新检定或校准，并进行仪器性能测试，确保监测仪器在正常状态下工作；

10、在线监测仪器性能测试，样品浓度为仪器量程的50%，样品值可以是标准样品保证值或按标准方法配制的受控样品浓度值：

精密度：连续测定同一水样6次，测定结果相对标准偏差≤±10%；

准确度：连续测定同一标准样品6次，测定结果相对误差≤±10%。

11、投标人每年对监测仪器进行1次3-5个浓度点的多点校准，每半年进行一次线性核查；

12、如有生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、三门峡市生态环境局颁发的新规范、标准及管理办法，按新要求执行。

（三）试剂质量要求

水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相关技术要求。

标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行。

标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过一年。

标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配。

水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月。总磷仪器所用抗坏血酸试剂必须每半月更换一次（发现变色需随时更换）。

（四）质量控制监督检查

采购人视情况组织对投标人运维水站的运行情况、自动监测数据质量进行定期或不定期的检查。

（五）运行异常情况报告

发生下列情况导致水站不能正常运行的，投标人应及时向采购人报告并采取相应措施：

1、水站当地进行建设施工，水站在短期内无法运行的；

2、水站当地供电系统发生故障，影响水质报告发布的；

3、取水河段断流、河槽改道无法取水；

4、水站系统发生故障，在短时间内不能恢复的；

5、水站上游人为采取措施，阻断来水，影响水质监测的；

6、水质自动站出现系统或仪器故障，导致连续超过48小时没有自动监测数据时，中标人须提供备机。

因客观原因导致水质自动站停运，超过3天无自动监测数据时，中标人每周必须委托有资质的环境监测机构进行最少2次化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温实验室分析测试。

在线分析仪器及水站各系统备品备件、易耗品按要求进行定时更换和随坏随换并承担费用。

（六）水站运维质量技术档案管理

投标人每季度将水站运维质量技术档案整理归档，每季度结束将水站监测相关数据刻盘保存。

（七）水站运维质量控制计划和报告。

投标人应按要求认真编写水站运维质量控制计划和报告，并建立水站质控管理档案。

1、按照要求编写水站运维年度质量保证工作计划并报送采购人；

2、每月结束编写、报送水站运维质量保证工作月报和自查报告；

3、每季度结束编写水站季度运维报告报送采购人；

4、每年度结束前15日，编写、报送当年度水站运维质量保证工作总结。包括年度质量保证工作计划、各项质控措施实施情况的记录，水站日常数据检查处理情况、标液及试剂配制情况、每周巡检情况、仪器维修校正情况、标准溶液的核查结果、比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等和年度质量保证工作总结。

四、监督考核内容及要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人依据合同扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

每3个月绩效考核一次，以单月单个水站为单位进行。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点运行率、数据有效率、数据审核率及运维管理。

考核满分为100分，其中水站运维质量（运行率、数据有效率、数据审核率）30分，运维管理70分（单项分值扣完为止）。

即考核总分＝运维质量得分＋运维管理得分

考核评分表

| 考核依据 | 得分≥90 | 85≤得分＜90 | 得分＜85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单站数据有效率 | 合格 | 初级警告，扣除10%运维费用 | 警告，扣除单站20%运维费用 |
| 单站运行率 | 合格 | 初级警告，扣除10%运维费用 | 警告，扣除单站20%运维费用 |
| 单因子数据有效率 | 合格 | 初级警告，扣除10%运维费用 | 警告，扣除单站20%运维费用 |
| 单因子运行率 | 合格 | 初级警告，扣除10%运维费用 | 警告，扣除单站20%运维费用 |
| 总数据有效率 | 合格 | 初级警告，扣除总金额10%运维费用 | 解除合同 |
| 总运行率 | 合格 | 初级警告，扣除总金额10%运维费用 | 解除合同 |

（一）运维质量考核（30分）

1、运行率（10分）

监测仪器每月运行率=

单站每月运行率=

每月运行率及数据个数以平台统计为准。

（1）扣除停电、自然灾害等不可抗力的影响，总体运行率应不低于90%，每低1个百分点扣1分。

（2）仪器产生故障，导致数据缺失分两种情况：

由于不可抗力导致数据缺失，缺失数据不纳入“每月应上传数据个数”统计；

由于运维不力，导致仪器故障，缺失数据须纳入“每月应上传数据个数”统计。

2、数据有效率（10分）

（1）数据有效率规定如下：

以每月水站有效数据个数为基础，计算每月的平均数据有效率。

每种仪器每月数据有效率=有效数据个数/实际上传数据个数×100%；

单站每月数据有效率=；

总体数据有效率=；

数据有效率以月为单位计算，须达到90%。数据有效率及数据个数以系统平台计算为准。

（2）有效数据是指系统平台数据剔除异常数据后的数据。以下种类的自动监测数据视为异常数据：

①自动监测数据出现负值，且负值的绝对值大于最低检出限的数据；

②常规监测因子中，与实际水样比对，误差超过《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）附录A表A.2相关要求的监测数据；

③常规监测因子中，出现零值或负值的监测数据；

④小时监测数据连续3次或3次以上出现相同值；未检出或有其他甲方认可的方法证明监测数据有效的数据除外；

⑤自动监控设备故障或其它异常期间产生的数据；

⑥自动监控设备在校准、维护期间产生的数据；

⑦其他有效证据证明不合格的自动监测数据。

以上种类数据中，①-④、⑦所示的数据个数纳入“实际上传数据个数”中统计。

3、数据审核率（10分）

数据审核率=（站点数据实际审核天数/站点数据应审核天数）×100%。

4、监测数据的统计规定

（1）小时值：水站正常运行情况下，每天等时间间隔（采样周期4h）自动监测6次；

（2）日均值：正常情况下应为当日全部自动监测数据的算术平均值（pH值除外）；pH值的日均值采用当日实际获得的全部pH值对应氢离子浓度算术平均值的负对数表示，计算时先采用pH值自动数据计算对应时段的氢离子浓度值，再计算当日全部氢离子浓度算术平均值，最终计算该算术平均值的负对数；

（3）月均值：正常情况下应为当月实际获得全部自动数据的算术平均值。pH 值的自动月代表值采用当月全部pH 值自动数据对应氢离子浓度算术平均值的负对数表示；

（4）不可抗力（如雷电、洪水、旱灾，火灾、断流等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标；

（5）突发事件（如偷盗、光纤故障，停电等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。

（二）运维管理（70分）

水站运维管理实施“日监控、周巡检”的管理制度。投标人每日通过系统平台开展数据监控；每周至少1次对各个水站进行现场维护。

1、日监控（10分）

“日监控”是指：每天对系统平台进行实时监控，保证前端水站与系统平台数据畅通，要求如下：

（1）指定专人每日上午10时前对水站前一天的自动监测数据初步审核完成；

（2）每日下午下班前，记录水站当天运行情况；

（3）值班记录要规范、及时上报故障。

2、周巡检（10分）

（1）水质自动站的巡检（包括软硬件及现场站房的基础设施、系统各单元及附属设施的运行维护），每个站每周1次；

（2）周巡检时，按要求填报记录表，现场工作情况拍照存档，周运维工作内容为采水系统、进水与配水系统、通讯系统、控制系统、集成、配电、各分析仪器、站房的安全和卫生的维护；按要求对水站监测设备和仪器开展质控工作；

（3）周巡检须对站点上游2000米，下游500米范围内出现的可能影响水站正常运行或水质变化的环境变化开展巡查，并上报采购人。

3、故障处理（10分）

（1）现场排除故障

①投标人发现水站系统故障时应及时排除，及时上报采购人，同时委托有资质的环境监测机构做好手工采样、实验室分析等应急补救措施并填写运维记录；

②投标人故障响应时间不超过4小时，一般故障排除时间不超过24小时，重大故障排除时间不超过48小时。如故障排除时间超过48小时，需提供备机或其他有效方式保证不间断的获取监测数据。

（2）停机处理

①短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准；

②长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果监测仪器需要停机24小时或更长时间，一般需关闭仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。停机前应将停机申请通过系统平台报告采购人，经允许后实施；

③停机期间，委托有资质的环境监测机构开展全程序的手工采样，国标法分析常规监测因子，每周2次；分析数据按要求上报采购人。停机期间，每周进行停机维护；

④长时间停机后，恢复运行时，须按照国标要求开展仪器质控实验，并将结果经系统平台上报采购人；经采购人同意后方可正式恢复运行。

4、运维记录（10分）

运维管理的所有工作，必须如实填写运维巡检记录，做到“有据可查”。无记录的工作，采购人视为该项工作未开展。

5、人员及车辆配置（10分）

（1）投标人人员及车辆

①人员和交通工具的配置要求：2个站点至少配置2名运维技术人员、1名数据审核人员和1辆车；

②人员素质及能力：现场维护人员应具有至少1年以上的现场维护经验并持证运维，能及时发现和排除仪器故障。维护人员更换时应提前向采购人报告并备案；

③人员分工：现场维护、数据审核人员分工要明确；

6、安全要求（5分）

（1）投标人对水站站房及配套设施安全负责。负责站房仪器设备及配套设施的安全，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。

（2）投标人根据安全用电相关规定，聘请供电部门对水站专用变压器进行防雷年检，并对变压器及电力线路安全性进行检查。

①水站专用变压器，需聘请具有专业资质的电工定期维护；

②电源防雷，应联系专业单位进行年度检测，保证站房电源配电箱（柜）中防雷空气开关正常及电源接地线接地良好；

③投标人应做好消防安全工作。

水站应配备定温自动灭火器或手提式干粉灭火器，按照国家规定定期检查，确保灭火设备正常。

④投标人负责对站房漏水及采水设施的维护维修和保养，完善采水设施和浮船的警示标志；

⑤投标人应做好站房防雷工作

每年投标人负责聘请有资质的检测部门对站房进行一次防雷检测，检查避雷带是否脱落，接地电阻是否合格等。对防雷设施不完善的，及时进行整改；

⑥投标人对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求，及时整改到位，保证接地良好；

⑦投标人应确保VPN数据传输设备、门禁系统、视频监控设施和光纤通讯线路等安全运行工作；

⑧投标人应做好汛期采水系统安全工作

每年汛期，投标人应加强日常维护，做好系统的汛前准备、讯后恢复工作。做好水站的日常维护保养，根据防汛信息采取措施，在汛期前做好准备工作。跟踪（及时）了解河水的变化情况，并制定异常情况处理预案。汛期前可根据情况将浮船等采水系统移至安全地方。防汛期间需要暂停水站运行的，须上报采购人后再实施；

⑨自动监测系统的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）由甲方管理。未经甲方同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在运维期间，投标人有责任保证全部资产的完整、安全并处于良好状态。

7、质控管理（15分）

（1）质控要求

按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求，水站质控须达到以下要求：

①投标人定期对本单位开展地表水自动监测人员进行技术培训和技术指导，培训情况上报采购人备案；

②投标人负责履行省控水站日常运行的质量管理和技术要求，确保水站质量保证和控制措施落实到位，水站数据质量准确可靠；

③投标人须按照采购人的要求，对水站实施日常运维质控管理；

④每周对水站至少进行1次现场巡检，对水站系统仪器设备进行现场质量控制，并通过工控机现场登录系统平台，按照要求认真填报水站运维记录；

⑤非巡检时间，水站系统若有异常情况发生应及时现场解决；

⑥投标人应严格按照采购人的要求，落实水站每周比对、核查等质量管理措施。委托有资质的环境监测机构使用国家标准分析方法进行比对、标样核查监测等工作；

⑦五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等常规监测因子的国家标准分析方法与自动监测的比对实验，自动监测数据与实验室同步分析实际水样测试数据进行比对，比对实验结果相对误差按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）》执行；

⑧在线监测仪器期间核查

投标人每半年对监测仪器进行1次期间核查；

投标人应定期维护仪器设备，在仪器发生故障时，能及时发现和维修，修复后及时仪器进行重新检定或校准，并进行仪器性能测试，确保监测仪器在正常状态下工作；

⑨在线监测仪器性能测试

精密度和准确度：按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）》执行；

投标人每年按照仪器说明书要求对监测仪器进行1次多点校准。

（2）试剂质量要求

水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相关技术要求。

①标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行；

②标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过半年；

③标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配；

④水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月，总磷总氮仪器所用抗坏血酸试剂必须每半月更换一次（发现变色需随时更换）。

（3）质量控制监督检查

①采购人对投标人运维水站的运行情况、自动监测数据质量进行定期或不定期的专项检查；

②采购人对投标人运维水站实施现场质量管理检查与现场质控考核的飞行巡检。飞行检查包括国家、省厅各种现场检查；

③采购人对投标人不定期进行能力验证考核；

④投标人应按照“单周比对、双周核查”的要求，对水站所有监测因子进行水样比对检查和标液核查。比对和核查应按照国家相关实验规定执行，实验数据应具有法律效力。

（4）水站运行异常情况报告

①发生下列情况导致水站不能正常运行的，投标人应及时向采购人报告并采取相应措施：

水站所在地进行建设施工，水站在短期内无法运行的；

水站所在地供电系统发生故障，影响水站运行的；

取水河段断流、河槽改道无法取水或水深低于50厘米影响取水水质的；

水站系统发生故障，在短时间内不能恢复的；

水站上游人为采取措施，阻断来水，影响水质监测的；

出现人为干扰和可能干扰水站自动监测数据质量的行为；

出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（生态环境部发布）中定义的弄虚作假行为的。

②水质自动站出现系统或仪器故障，导致超过48小时没有自动监测数据时，乙方须提供备机或每7天提供2次实验室分析数据，两次分析数据至少间隔48小时。

③因客观原因导致水质自动站停电，整周无自动监测数据时，投标人每周必须委托有资质的第三方环境监测机构进行至少2次实验室分析测试。

④在线分析仪器及水站各系统备品备件、易耗品按要求进行定时更换和按需更换。

（5）水站运维质量技术档案管理

①投标人建立水站运维技术人员动态档案，同时报送采购人。

②投标人每月1次将水站监测相关数据备份，归档保存。

（6）水站运维质量控制计划和报告

①投标人应按采购人要求认真编写水站运维质量控制计划和报告。

②按照要求编写水站运维年度质量保证工作计划并报送采购人。

③每月结束5个工作日内编写、报送水站运维质量保证工作月报和自查报告。

④每年度结束后15日内，编写、报送当年度水站运维质量保证工作总结。包括年度质量保证工作计划、各项质控措施实施情况的记录，水站日常数据检查处理情况、标液及试剂配制情况、每周运维情况、仪器维修校正情况、标准溶液的核查结果、能力验证与质控考核、比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等记录和年度质量保证工作总结。

五、其他规定

(一）中标人存在以下行为之一的，采购人启动合同扣款程序。

1、违反运维管理规定相关要求；

2、中标人违反本办法其他项规定的；

3、运维工作受到生态环境部、省厅、省生态环境监测中心和三门峡市生态环境局致函或通报批评的；

4、迟报、漏报或不报审核数据的，拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

5、水站主要监测仪器设备故障超过48小时未解决的，扣除相应运行经费；此后每超过24小时，继续扣除相应运维经费；超过7天未解决，不支付当期仪器运维费用，采购人可根据情况解除运维合同；

6、未经采购人同意私自更换项目经理或驻场人员，运维人员发生人员变更（除人员离职外）；

7、运维期间，中标人未按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患的。

（二）终止合同相关规定

1、中标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同；

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同；

4、对实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。采购人终止合同，并向社会公开相关合同终止信息；

5、终止合同前，采购人将对水质自动站进行仪器性能测试。如运维机构不配合，采购人将其加入黑名单，在水质自动站运维管理项目招标时，不予考虑。

# 第二章  评标办法（综合评分法）

一、评标办法

一）、本次评标采用综合评分法，总分100分。从价格、技术、商务、服务四个方面进行评审。

二）、评标原则：

1）、按照公开、公平的原则对待所有供应商

2）、坚持招标文件的所有有关规定，公平评标。

3）、每个供应商最终得分以各评委打分的平均值计算。

4）、本办法中定性、定量部分由评标委员会指定不少于两名评委进行，相互校正，以确保计分准确，计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后三位，最终取到小数点后两位。

5）、评标结束后，各供应商的得分按高低顺序排列，推荐前三名为中标候选人。

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 投标报价 | 20 | 价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。 |
| 二、商务部分（36分） |  |  |  |  |
| 2 |  | 商务评分 | 内部质量管理体系 | 10 | 1、投标人通过质量管理体系认证得2分，认证内容需包含环保信息系统集成、软件设计开发运营维护的相关管理内容，并提供相关证明材料； 2、投标人通过环境管理体系认证得2分，认证内容需包含环保信息系统集成、软件设计开发运营维护的相关管理内容，并提供相关证明材料； 3、投标人通过职业健康管理体系认证得2分，认证内容需包含环保信息系统集成、软件设计开发运营维护的相关管理内容，并提供相关证明材料； 4、投标人通过信息安全管理体系认证得2分，认证内内容需包含向外部客户提供软硬件运行维护服务，并提供相关证明材料； 5、投标人通过信息技术服务管理体系认证得2分，认证内内容需包含向外部客户提供软硬件运行维护服务，并提供相关证明材料； |
|  |  |  | 信用评价 | 10 | 投标人提供“重合同守信用企业认定证书” ，AAA级得5分，AA级得3分，A级得1分，不提供者不得分。 |
|  |  |  |  |  | 提供环保产业的信用评估报告。信用等级为AAA级得5分，AA级得3分，A级得1分，不提供者不得分。 |
|  |  |  | 守法经营 | 6 | 投标人近5年来未因涉及生态环境问题受到过各级政府部门行政处罚的得6分，需提供承诺函，以投标人提供的承诺函为准，不提供者者不得分，提供虚假承诺中标的，后期一经查实取消中标资格并保留追究法律责任的权利。 本次采购活动不接受有任何重大违法行为的潜在供应商。 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 10 | 投标人需提供2019年1月以来的签订地表水运维合同的业绩，单个合同内站点数量不低于2个、运维年限不低于1年的运维业绩。每提供一份合同得2分，最多得10分。注：需提供业绩清单。地表水水站系统运维项目中标通知书、合同关键页。 |
| 三、技术部分（39分） |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术评分 | 为本项目配置的运维技术人员 | 3 | 1、所提供运维队伍须为1年以上水站运维经验的技术人员，并持证上岗，得2分。 2、所提供车辆须为投标人所有，并提供行驶证复印件，得1分。（须提供技术人员的劳动合同和社保缴费记录等相关证明材料） |
|  |  |  | 监测系统维护方案 | 12 | 投标人针对本次招标水站的系统集成、每款仪器的运维方案可行性高、描述具体，能够针其实际特点提出有针对性的运维方案，得8-12分；可行性一般、仅能对其提出常规运维方案的一般的得4-7分，较差的得0-3分。 |
|  |  |  | 质控系统维护方案 | 12 | 投标人针对本次招标水站的质控系统运维方案可行性高、描述具体，能够针对其实际特点提出有针对性的运维方案，得8-12分；可行性一般、仅能对其提出常规运维方案的一般的得4-7分，较差的得0-3分。 |
|  |  |  | 水质自动监测系统应急实施方案 | 12 | 根据投标人提供针对河流断面发生的水质预警等情况，分级提出预防和响应措施等情况综合评审。好的得8-12分，一般的得4-7分，较差或未响应的得0-3分。 |
| 四、服务承诺部分（5分） |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 服务评分 | 技术服务承诺情况 | 5 | 投标人对协助甲方做好水站固定资产管理等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况综合评审，承诺全面且利于项目进展的得3-5分，一般的得1-2分，承诺较差的得0分。 |

注：以上打分细则中所需要的证件、证书、合同等证明资料，需提供扫描件附于投标文件中。